# Статия
Десислава Калайджиева, Константин Стойчев, Светослав Иванов, Симеон Иванов
Софийски Университет Св. Климент Охридски,
Физически факултет, София 1164, бул. Джеймс Баучър 5

Резюме. Статията описва проектирането и изработката на достъпен полупроводников детектор за регистриране на йонизиращи лъчения. Проектът оглави класирането на първия Изобретателски маратон на Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, проведен през месец май 2017.

## Предистория и мотивация за проекта
Идеята за евтин детектор на йонизиращи лъчения (ЙЛ) се породи от желанието ни да приложим на практика получените знания по ядрена електроника и да можем да идентифицираме с подръчни средства източниците на йонизиращи лъчения в околната среда по техния енергетичен спектър.

Допълнителна мотивация за нас е нестихващият интерес в обществото към проблемите на замърсяването с радиоактивни материали. За съжаление, в обществения дебат по темата рядко присъстват информативни и базирани на факти мнения. Една от причините за това е липсата на достъпни устройства за измерване и характеризиране на радиационната обстановка, липса, която нашият проект е кандидат да запълни донякъде.

Проектът за конструиране и изработка на достъпен PIN-диоден полупроводников детектор на йонизиращи лъчения има три цели. Първата е създаване на практическа учебна платформа за преговор на материала от курсовете по ядрена електроника във физическия факултет на СУ. Втората е изграждането на тестова система за проверка на пригодността на различни стандартни компоненти в детектори на ЙЛ. Третата е създаване на действащ евтин детектор на йонизиращи лъчения, който поддържа режими на брояч и спектрометър и позволява продължително наблюдение на радиационната обстановка в околната среда.

Критериите, избрани от нас за успех на проекта бяха максимална простота на схемите, повторяемост на резултатите, възможност за изработка на цялото устройство без специално оборудване, нисковолтово захранване и работа на схемата в нормални условия, без нужда от охлаждане, при приемлива разделителна способност по енергии и минимален бюджет. Тези предварителни условия предполагат сравнително ниска ефективност и чувствителност на устройството, но не представляват ограничение за предвидената му употреба.

Платформата, която предлагаме се състои от четири компонента. Първият е детекторна подсистема с няколко канала с нискошумящи предусилватели и формирователи на сигнала, на всеки от които могат да бъдат монтирани един или повече детектори. Вторият е суматор и линеен усилвател, който комбинира и усилва сигналите от първия блок. На изхода му могат да се свържат следващите два модула, поотделно или заедно. Третият компонент е импулсен преброител, изграден от компаратор, микроконтролер и прост потребителски интерфейс от LCD character display и няколко бутона. Четвъртият компонент е многоканален анализатор, изграден от запомнящо устройство, АЦП и микроконтролер. Последните два компонента предлагат изходен цифров интерфейс за последваща обработка на сигнала с по-мощен компютър. Предвиден е и изход от предусилвателното стъпало, с което необработеният детекторен сигнал да бъде достъпен за директна дискретизация и последващо цифрово обработване.

Целите на проекта бяха до голяма степен постигнати по време на участието на екипа в първия Изобретателския маратон на Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през май 2017, на който екипът спечели голямата награда. Три от компонентите на платформата (ПУ, ЛУ, цифров брояч) бяха завършени изцяло, което дава възможност за последваща оптимизация на устройството в текущата хардуерна конфигурация, използването му за обучение и за тестване на нови компоненти. Постигнатите нива на шумове позволяват регистрация на гама и рентгенови лъчения с енергия от 100 и повече keV, а експериментите с четвъртия компонент показват, че е възможно и получаването на спектър, задача, която екипът очаква да завърши в близко бъдеще.

## Типове детектори и принцип на работа.

Детекторите на ЙЛ използват ефектите от отдаването на енергия при преминаване на заредената частица през подходяща среда. Най-често в средата се образува електричен заряд (или се излъчва светлина, която отново се преобразува в такъв). Този заряд се регистрира и измерва и от това се правят изводи за природата на ЙЛ. Средите в най-често срещаните типове детектори (и процеси) са разреден газ (газов разряд), сцинтилатор (излъчване на фотони) или полупроводник (образуване на двойки заряди).

При газов разряд в съд с газ под ниско налягане и високо напрежение, при преминаване на високоенергетична частица се образуват йони, които се ускоряват в електричното поле, създадено от високо напрежение. Регистрираният ток се отчита като импулс. Пример на такова устройство е Гайгер-Мюлеровият брояч.
Предимства на устройствата на принципа на газовия разряд е, че са евтини и сравнително лесни за изработка. Недостатъците са ниска ефективност, необходимост от високо напрежение, малко време на живот на детектора, индикация за йонизиращото лъчение без детайли за характера му, както и бързото им пренасищане при мощни източници.

Сцинтилаторите са детектори, изработени от специални прозрачни материали. При преминаването на високоенергетична частица, тя отдава енергията си като избива електрони от материала. При рекомбинацията им се излъчва светлина, пропорционална на енергията, отдадена от частицата. Светлината се регистрира и усилва с фотомножител и от регистрирания заряд се пресмята енергията на началната частица. Основно предимство на сцинтилатора е, че с него може да бъде регистриран енергетичният спектър на ЙЛ и че може да бъде използван в нормални условия. Недостатъците му са, че изисква високо напрежение и специални материали и изработка, както и сравнително ниската разделителна способност по енергии.

Полупроводниковите детектори са специално конструирани диоди с голяма площ и дебелина на p-n слоя, намиращ се под обратно напрежение, който се облъчва с йонизиращи частици. При преминаването на такива частици, в обема на p-n прехода се създават и регистрират множество двойки заряди, а по общия им брой (т.е. пълния заряд) се оценява и енергията на преминалата частица. Обикновено тези устройства работят под високо (стотици волтове) напрежение. За да се предпази работния слой от дифузия (която води до необратимо увреждане на детектора), те се охлаждат до ниски температури с течен азот.

## Избор на конструкцията

Първоначалният ни план беше детекторът да е от сцинтилаторен тип. Изискванията за сцинтилиращия материал (определена дължина на вълната на преизлъчената светлина), неговата обработка и необходимостта от скъпи компоненти за регистриране и преобразуване на сигнала обаче биха усложнили проекта и надхвърлили ограниченията, изложени по-горе.

Затова преминахме към дизайн на полупроводников детектор с PIN диоди, работещи в режим на обратно напрежение. Тази конструкция се отличава с всички положителни черти на полупроводниковия детектор (нисък шум, ниска енергия за създаване на двойка заряди, ниска цена, проста механична конструкция, дълъг живот на компонентите, висока разделителна способност), както и предимствата на PIN диодите - ниско работно напрежение и работен режим без охлаждане с течен азот.

Тази конструкция има две групи потенциални проблеми. От една страна, очаквахме ниска ефективност и съответно бавно набиране на спектър. Тази характеристика, дължаща се на PIN-диода, не е от значение за планираните приложения (обучение, тестване и постоянен мониторинг на околната среда, който позволява продължителни измервания) и отлично се вмества в нашите критерии. По-сериозен проблем на този дизайн е малкият размер на работната среда на полупроводника, който може да създаде амплитуден праг на измерванията. Ако по-високоенергетичните частици не отдадат цялата си енергия при преминаването им през него, те ще бъдат регистрирани като по-нискоенергетични и измереният след прага спектър няма да бъде правилен. За характеризиране на този ефект е необходимо практическо изследване на поведението на компонентите за частици с висока енергия, което предстои.

## Обработка на генерирания сигнал.
Както видяхме по-горе, общият принцип на регистрация на йонизиращи лъчения в различните детектори е, че в работната им среда при преминаване на високоенергетична частица се създава електричен заряд, който се подлага на последващо преобразуване и измерване.

В зависимост от детектора и типа на обработка, можем грубо да разделим устройствата на два типа - броячи и спектрометри. В първите, импулсът от частицата се преброява, без да се интересуваме от нейния тип, енергия и т.н. Във вторите след калибриране и обработка на сигнала можем да получим оценка за количеството заряд и, от него да направим извод за енергията на уловената частица, което ни дава възможност да идентифицираме източника на излъчване.

Целта на обработката на сигнала е той да бъде идентифициран, усилен и преобразуван по начин, подходящ за следващото звено. За броячи на частици, сигналът се скъсява и сравнява с предварително зададен праг, при преминаването на който се генерира цифров импулс за преброяване.

За спектрометри, обработката е по-сложна. Освен усилване и скъсяване, сигналът се преобразува по начин, който запазва връзката с първоначалното количество енергия, отделена от частицата и може да бъде измерен, например в аналогово-цифров преобразувател и записан в многоканален анализатор.

По-долу описваме реализацията на схема на полупроводников детектор, който може да бъде използван и в двата режима - на брояч на преминалите частици и на спектрометър.

## Компоненти на изработената схема

Детекторен блок, изграден от полупроводникови PIN-диоди.
При преминаването през ПИН диодите, йонизиращата частица отдава енергията си и генерира електричен заряд. За силициев диод, частицата отдава около 3 eV при генерирането на всяка двойка електрон-дупка в p-n прехода. Следователно за частици в обхвата 50 keV - 10 MeV генерираният заряд ще бъде между 3Е-6 и 5Е-2 pC, при предположение за пълно отдаване на енергията на частицата в p-n слоя.

Доколкото обаче за избрания ПИН диод този слой е много тънък, предварително не е ясно дали цялата енергия на преминаващата частица ще бъде регистрирана в брояча, особено за гама-кванти с висока енергия. В тази част на устройството е необходимо също така експериментално да се намери и оптималното усилващо напрежение, което минимизира двата източника на детекторен шум - капацитетът на детектора, който намалява с напрежението (dN/dU ~ dC/dU < 0) и обратния ток през диода, който се усилва при по-високо напрежение. (dN/dU ~ dI/dU > 0).

Изборът на PIN-диод за детектор се обуславя от следните съображения:

- Ниска цена
- Достъпни стандартни компоненти за всички елементи в схемата
- Възможност детекторите да работят добре с ниско захранващо напрежение (с размах под 24V и дори изключени)
- Възможност детекторите да работят без охлаждане (охлаждането на по-скъпите професионални детектори е необходимо, за да се предотврати дифундиране в p-n слоя под действието на високото напрежение).
- Ниската ефективност на устройството позволява да се използват големи времеконстанти в зарядочувствителния предусилвател, с което може да се постигне допълнително намаляване на шума и по-добра разделителна способност. Цената, която се заплаща е увеличаването на времето за набиране на спектър. Доколкото устройството е замислено като монитор на околната среда, това не представлява проблем.

Нискошумящ зарядочувствителен предусилвател.
Тук полученият сигнал се усилва до нива, подходящи за по-нататъшна обработка. Отново специално внимание се отделя на изолирането на сигнала на входа на усилвателя от външни шумове. Той също така е с достатъчно ниско изходно съпротивление, за да може да предаде сигнала по кабел по-нататък. В този тип усилватели изходното напрежение е Uизх = - Q/Cf, където Cf е кондензаторът в обратната връзка, а Q е генерираният в детектора заряд. Q е равен просто на eЕ/ε, където е е елементарният електрически заряд, Е е енергията на частиците в електронволти, а ε е около 3 електронволта и представлява енергията, необходима да се създаде двойка електрон-дупка в полупроводника). За да можем да получим ясен сигнал от преминаването на частица, Uизх трябва да бъде значително по-високо от нивото на шума във веригата. В нашия случай, постигнатото ниво на шум е от порядъка на 1mV, от която стойност можем да определим теоретично най-нискоенергетичните гама-кванти, които можем да засечем. Да предположим, че искаме сигналът да бъде поне 3 пъти по-висок от шума, тогава за минимална енергия получаваме около 90 keV, кванти на твърдо рентгеново лъчение.

Суматор на сигнала и линеен усилвател.
Тук сигналите от един или повече предусилвателни канала се събират и се усилват по напрежение К=10 пъти в две стъпала, реализирани с двата усилвателя на използвания чип. Изходното напрежение след суматора се пресмята по формулата: Uизх=Rf*(Σ(Ui/Ri)), където Rf е съпротивлението в обратната връзка, а в сумата се включват входящите напрежения от сигналите, с прилежащите им съпротивления (в нашата схема те са еднакви). Линейният усилвател се грижи отново да усили и формира сигнала от предусилвателя, за да е готов за обработка в следващата част от схемата.

След линейния усилвател сигналът се подава на схема-преброител на импулси, реализирана с компаратор с регулируем праг и микроконтролер за преброените импулси, като натрупаната статистика се изобразява на LCD екран и се извежда към сериен порт.

В текущата версия, генерираният от компаратора кратък правоъгълен импулс се подава на краче на AVR микроконтролер Atmega328p, което поддържа хардуерно прекъсване (hardware interrupt). Прекъсванeто може да бъде привързано по нарастващия или падащ фронт на импулса, а при сработването му автоматично се увеличава брояча на импулси.

На базата на задаван от потребителя интервал, се извършва оценка на броя на импулси за кратък интервал от време и от него, след калибриране, на текущия радиационен фон, както и оценка за активността (импулси/време) за целия интервал на работа на устройството. Потребителският интерфейс е реализиран с бутони с хардуерно премахване на паразитните напрежения при превключване (hardware debouncing).

В режим на спектрометър, сигналът от линейния усилвател се подава на подходящо аналогово-цифрово преобразуващо устройство и многоканален анализатор. АЦП устройството се състои от два или повече блока - интегратор на измерения заряд на частицата в напрежение, запомнящо устройство и линеен АЦП, а многоканалният анализатор представлява микроконтролер или компютър с общо предназначение, в който броят на импулсите се категоризира в хистограма според измерените стойности на напрежение от АЦП. След калибровка, тази хистограма представлява спектъра на ЙЛ.

С подходящи PIN-диоди, които да позволяват оголване на полупроводника, може да се реализира устройство, което да регистрира както гама-кванти, така и алфа и бета частици.

## Изпълнение на схема за работещ брояч
Схемата е изпълнена като трите компонента са реализирани на три едностранни печатни платки - предусилвател, усилвател, компаратор и преброител с LCD монитор. Задължително условие за работа на устройството е поставянето му в добре изолирана кутия - ние използваме алуминиева кутия (размери 119x94x30mm), но може и консервна кутия от грах или царевица.

Списък с компоненти
- pin-диоди OSRAM – BPW34S
- предусилватели ANALOG DEVICES – AD8066ARZ
- линеен усилвател NE5532P на TEXAS INSTRUMENTS
- компаратор LM311P на TEXAS INSTRUMENTS
- дисплей WH1602B-YYH-CTKV#
- микроконтролер Atmega328p
1. Схеми и PCB шаблони
  (фиг. 1 и фиг. 2)
  Схема и PCB шаблон на предусилвателя
  (фиг. 3 и фиг. 4)
  Схема и PCB шаблон на линейния усилвател
2. Сглобяване, тестове за компонентите
  (фиг. 5)
  Изготвената платка и запоените компоненти на предусилвателя
  (фиг. 6 и фиг. 7)
  Изготвената платка и запоените компоненти на линейния усилвател
  (фиг. 8 и фиг. 9)
  Тестване на устройството, което осъществява цифровата обработка на сигнала
  (фиг. 10 и фиг. 11)
  Логото на отбора и мястото му върху кутията на детектора
3. Захранване
   Захранването трябва да е стабилно +12V/-12V. Такова е и използваното по време на тестовете, като то не е професионално, а самоделно. В бъдещите версии на устройството се предвижда версия на захранване с батерии, за да отговори на поставените цели – да е преносимо и независимо
4. Калибриране и експлоатация
След провеждане на тестове на устройството установихме, че зарядочувствителният предусилвател се отличава с нисък шум и висока чувствителност, които компенсираха ниската му ефективност. Съответно при версията с 1GΩ резистор в обратната връзка – 800μV шум, а при 30MΩ – 3,4mV. Това позволи измерването на γ-кванти с енергии под 300keV. Както и на фотопик и комптъново разсейване от 133Ba (356keV) и 137Cs (662keV).
## Резултат
Състезанието се проведе във Физическия факултет на СУ от 20 до 22 май. В него взеха участие 7 отбора, които разполагаха с малък бюджет и 48 часа за реализация на своята идея. Нашият отбор, „Хотару“, съставен от студентите Симеон Иванов, Светослав Иванов, Десислава Калайджиева, Константин Стойчев с ментор доц. Илко Русинов, спечели първа награда с устройството, описано в тази статия.

(фиг. 12)
Снимка на отбора (от ляво надясно: Константин Стойчев, Светослав Иванов, доц. Илко Русинов, Симеон Иванов, Десислава Калайджиева)